温馨提示：安装调试前，请仔细阅读用户手册！！

分体式超声波液位差计

用户手册

额 定  电 压：  AC220V

超声波液位差计保修卡回执

| 用户名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 产品型号 |  | 产品编号 |  |
| 验收日期 |  | 安装负责人 |  |

…………………………………………………………………….

超声波液位差计保修卡说明

| 产品型号 |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收日期 |  | 安装负责人 |  |

保修政策：

- 用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现

的故障，可凭保修卡享受规定的免费保修。

- 保修期限：本公司产品保修期由验 收日期起算十二个月内。

以下情况不在免费保修范围内

- 产品或其部件已超出免费保修期。

- 因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。

- 因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。

- 由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作

而造成的故障。

- 由于不可抵抗力如：雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。

擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。

限制说明

- 请用户妥善保存保修卡作为保修凭证，遗失不补。

本保修卡解释权限归本公司所有，本公司有权对本卡内容进行

修改，恕不事先通知。

目  录

- 1 概述 ……………………………………………….………………..3

2技术指标及选型代码…..……………………………..……………..4

3仪器安装….……………………………………...………...………...5

3.1支架安装和法兰尺寸…….………………………………………5

3.2仪表安装方式……………………………………….……………6

- 3.3仪表安装原则…………………………………………………….6

3.4安装注意事项……………………………………..……………...6

3.5仪表接线…………………………………….……………………7

4仪表调试说明…………………. …………..………………………. 9

4.1仪表界面显示说明……………………………………………….9

4.2 键盘说明………..……………………………………..……..….10

- 4.3菜单说明…………….…………………………………..……….11

4.4参数的设置……….………………………………………..…….12

- 4.4.1液位的标定…….…………………………………………..…12

4.4.2 4～20mA参数的设置...…………………………………..…14

- 4.4.3 继电器吸合逻辑的编辑…………………………………..…15

4.4.4 探头高度的标定……..………………………………………17

5设备清单………………………………………………………...…..18

5.1生产厂家提供的设备以及附件………………………………….18

5.2现场需要具备的条件………………………………………….....18

注意事项

- 使用和运输过程中请勿强烈摇晃或碰撞设备。

- 仪表在运输与储存期间，环境温度不允许低于-40 ℃和高于+80℃，

相对湿度不大于85%，且周围不含有腐蚀性气体、无强烈电磁场；

运输期间必须使用原配包装箱。

- 避免油渍及各种化学物质沾污探头表面及损伤表面。

法律免责声明

- 本产品，从最初购买的交付之日起，如果存在原材料和生产工艺上

的缺陷，都有一年的保修期限，但此类产品需在正常存储、使用

和维修条件下操作并按照说明书进行。

- 出售给原购人的产品中所包括的非本公司的所有产品，仅包括特定

供应商所提供的保修（如果有），本公司不对此类产品承担任何责任。

- 本保修仅提供给原购人而不可转让。本保修不适用于任何因误用、疏

忽、事故或异常操作条件下引起损坏的产品。消耗件不在本保修范

围之列。

- 本保修范围内的产品如出现任何缺陷，将不得继续使用，以防进一

步损坏。购买人须立即向本公司报告任何缺陷，否则本保修将不适用。

- 本公司如在检查后证明产品确属材料或制造缺陷，可自行决定免费

维修或替换任何此类缺陷产品，条件是该产品须在上述一年期限内

退回给本公司。

- 本公司无义务或责任承担任何上述之外的缺陷。

- 本产品免于其它明示或暗示保修。本公司特此放弃特定用途的

适销性和适用性的暗示保修。

- 1

5、设备清单

5.1生产厂家提供的设备以及附件

| 序号 | 设备或附件名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波液位差计 | 台 | 1 |  |
| 2 | 探头 | 只 | 2 |  |
| 3 | 使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 4 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 5 | BA－2二芯电缆 | 米 | 选购 | 分体安装时需使用 |
| 6 | 探头法兰 | 个 | 选购 | 法兰安装时需使用 |

5.2现场需要具备的条件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24V直流或220V交流电源 |  |
| 2 | 过压、过流、防雷保护装置 | 多雷地区需重按配置 |
| 3 | 钢卷尺 | 标定时用。 |
| 4 | 电线电缆保护管 | 普通场合可以使用PVC管 防爆场合需使用镀锌铁管 |
| 5 | 连接软管 / 防爆连接软管 | 根据现场安装情况选配 |
| 6 | 温度保护箱/柜 | 环境温度超范围时需配置 |

18

1、概述

衷心感谢您选购超声波液位差计！

本仪器包含多项自研的专利技术，拥有全新的信号处理技术，

具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、

读数简捷等特按，广泛应用于石油、化工、水处理、水利、钢铁、

煤矿、电力以及食品加工等行业，适用酸、碱、盐、防腐、高温、

防爆等各种领域。

本仪器可通过4~20mA或RS485（Modbus协议）连接到

各种DCS系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

超声波液位差计具有如下特按：

- 稳定可靠

我们在电路设计时从电源部分起就选用高质量的模块、

关键元器件的采购选择高稳定可靠的器件，完全可以直接

替代国外进口仪表。

- 专利技术

专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任

何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

- 精度高

我公司拥有的声波智能专利技术，使超声波液位差计

的精度大大提高，液位精度达到±0.3％，能够抗各种干扰波。

- 故障率低、易安装、易维护

本仪器是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率

较低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表

标定。

- 多种防护

仪表的防护等级达到IP65；所有的输入、输出线均具有防雷、

防短路的保护功能。

3

当编辑继电器逻辑时，闪动的数字为当前可更改的数字。按▲/

▼键，数字会变化，按OK键闪动光标会移到下一数字上。继电器的

逻辑是由  “A、数值1、B、C、数值2”五部分组成。其中A和数

值1，组成了继电器吸合的第一个条件；C和数值2，组成了继电器

吸合的第二个条件。

A位置上可以选择 “大于>”、 “小于<”两种符号。

B位置上可以选择 “与&”、 “或 |”、“无条件N”、“有条件^”共

四种符号。

C位置上可以选择 “大于>”、 “小于<”两种符号。

数值1、数值2位置可以输入相应探头的液位、或液位差值。

下面重按解释位置B上的符号，请仔细体会不同符号之间的区

别：符号选择“&”时，表示当液位值（液位差值）满足两个条件时

继电器吸合，否则继电器开启。符号选择“|”时，表示当液位值（液

位差值）满足两个条件之间的任何一个时继电器吸合，否则继电器开

启。符号选择“N”时，位置C和数值2就隐藏起来了。表示当液位

值（液位差值）满足第一个条件时继电器吸合，否则继电器开启。

符号选择“^”时，表示当液位值（液位差值）满足第一个条件时

继电器吸合，当液位满足的二个条件时继电器开启。

- 16

3、仪器安装

3.1支架安装和法兰尺寸

注：仪表外壳型号不同而有所改变，

若有不同会预先告知。

5

4.4.2  4～20mA参数的设置

仪表出厂时，模拟4～20mA电流缺省设置为4mA

代表0.000m，  20mA代表仪表的最大量程，如3.000m。

用户可以根据下面的设置步骤进行设置。

1) 第一路模拟4～20mA电流的设置的步骤：

Mode－>显示Level菜单，按▼－> 显示M4~20mA菜单，按

OK－>显示Sense1菜单，按OK－>显示20mA菜单，再按▲

/▼键翻到mode菜单，按OK－>显示Level菜单，按▲/▼选

择第一路模拟4～20mA电流输出代表探头1的液位Level还

是液位差Dist，选择好后按OK－>回到mode菜单，按▲/▼

键选择对4 mA还是20mA进行设置，选好后按OK －>输入

该电流相对应的液位值或液位差值（单位米），按Mode－>回

上一级菜单，按Mode－>回M4~20mA菜单，按Mode－>显

示Exit菜单，按OK－>仪表保存数据并复位。

2) 第二路模拟4～20mA电流的设置的步骤：

Mode－>显示Level菜单，按▼－> 显示M4~20mA菜单，

按OK－>显示Sense1菜单，按▼－>显示Sense2菜单，按

OK－>显示20mA菜单，再按▲/▼键翻到mode菜单，按

OK－>显示Level菜单，按▲/▼选择第二路模拟4～20mA

电流输出代表探头2的液位Level还是液位差Dist，选择好

后按OK－>回到mode菜单，按▲/▼键选择对4 mA还是

20mA进行设置，选择好后按OK －>输入该电流相对应的液

位值或液位差值（单位米），按Mode－>回上一级菜单，按

Mode－>回到M4~20mA菜单，按Mode－>显示Exit菜单，

按OK－>仪表保存数据并复位。

14

3.5 仪表接线

拧开后盖即可看见仪表的接线板，如下图所示：

接线柱说明：

额定电压：AC220V，两路继电器信号输出，两路4～20mA电流输出，XPS01：+：接高频线，－：接屏蔽线，XPS02：+：接高频线，－：接屏蔽线，

BA-2二芯专用电缆说明：

7

4.4  参数的设置

仪表安装完毕后，需要客户对仪表出厂时的缺省参数进行设置

或标定。设置时，客户需要使用厂家提供的“感应笔”按击仪表面

板上的相应按键。

特别需要说明，下面文字中会出现许多探头1、探头2，需要说明的是：

1、连接到仪表接口板上XPS01、探头为探头1。

2、连接到仪表接口板上XPS02的探头为探头2。

4.4.1 液位的标定

仪表、探头固定完毕即可上电进入测量，仪表会显示2个液位数

值及液位差，如右图所示。此时的2个液位值并不是2个探头对应的

实际液位值，需要分别对2个探头的液位进行标定，下面介绍标定方

法。

1)标定探头1液位的步骤：

仪表液晶显示右上图正常测量内容时，用“感应笔”按击按键。按击

顺序如下：

12

4、仪表调试说明

- 仪表出厂时各项指标经过严格测试，用户只需在现场进行简单

- 设置即可满足现场测量条件。

- 4.1仪表界面显示说明：

- 1） 仪表上电后，液晶显示软件版本。

- 2）仪表为液位差计。

- 3）仪表的量程

- 表示仪表盲区为0.5米，量程为3

- 米，察看仪表安装是否符合要求。

- 4）搜索液位1

- PW和ZY数字快速变化。

- 5）搜索液位2

- 6）当搜索到液位后，液晶显示如图，

- 表示液位1为2.600m，液位2为

- 2.100m，液位差为0.500m。

9

- 4.2键盘说明：

- 键盘由4个键组成，按击按键，仪表可进入参数设置

- 状态。键盘介绍如下：

- 【Mode】：模式键。在仪表正常工作时，按击该键

- 可进入参数设置菜单；在菜单中，按击该键，则可

- 退出本级菜单，退回到上一级菜单。

- 【▲】：上翻键和加法键。在菜单中，该键做上翻键用；在更改数

- 据时，该键做加法键用。

- 【▼】：下翻键和减法键。在菜单中，该键做下翻键用；在更改数

- 据时，该键做减法键用。

- 【OK】：确认键和移位键。在菜单中，该键做确认键用；在更改

- 数据时做后移键用。

输入参数时，闪动的数字为当前可更改的数字。按▲/▼键闪动的

数字会增/减，按OK键闪动光标会移到下一数字上。当闪动光标

在最后一个数字上时，按击OK键，闪动的光标会跳到第一个数

字上去。

- 10

4.3菜单说明

菜单结构如下，共分三级菜单，按【OK】键进入

下级菜单，按【Mode】键返回上级菜单

11

探头1接线：

高频线接XPS01的＋；

屏蔽线接XPS01的－；

探头2接线：

高频线接XPS02的＋；

屏蔽线接XPS02的－；

探头1、探头2选择说明：

在此套表两个探头中随意挑选一个为探头1，另外一个就为探头2

- 注意：

1）BA－2专用电缆的长度应（分体机专用）		≤50米。

2）超声波液位仪到控制室的电流输出距离应  ≤1200米。

3）给DC24V电源上电前后，请仔细检查电源的极性，注意不要

接反。

4）仪表使用DC24V时，在仪表上电后，仪表电源输入端的电压

不低于21V。

5）4～20mA输出线的最大负载应小于500欧姆。

- 8

Mode－>显示Level菜单，按OK－>显示Sense1菜单，按OK－>

输入探头1的实测液位Y1（单位米），按Mode－>回到Level菜单，

按Mode－>显示Exit菜单，按OK－>仪表保存数据并退出复位。

- 标定探头2液位的步骤：

Mode－>显示Level菜单，按OK－>显示Sense1菜单，按▼－>显

示Sense2菜单，按OK－>输入探头2的实测液位Y2（单位米），

按Mode－>回到Level菜单，按Mode－>显示Exit菜单，按OK－

>仪表保存数据并退出复位。

【注意】每设置好一个数据都需要保存、退出复位一次！！！

13

3.2 仪表安装方式

仪表安装：在需安装仪表的地方固定L型支架，用螺丝将液位仪固定在支架上。

换能器（探头）安装：

1、探头上是四分或六分外螺纹，可和PVC管或铁管直接连接。

2、也可将法兰固定在板或支架上，然后将探头固定在法兰上。

3.3 仪表安装原则

1）换能器发射面到最低液位的距离，应小于选购仪表的量程。

- 2）换能器发射面到最高液位的距离，应大于选购仪表的盲区。

- 3）换能器的发射面应该与液体表面保持平行。

- 4）换能器的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面有剧烈波

- 动的位置。

- 5）若池壁或罐壁不光滑，仪表需离开池壁或罐壁0.5m以上。

6）若换能器发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区，需加装

延伸管，延伸管需和液面垂直，内壁要保持光滑。

- 3.4 安装注意事项

1）仪表外壳最好与大地可靠相连。

2）电线、电缆保护管，要注意防止积水过多。

3）仪表虽然自身带有防雷器件，但仪表在多雷地区使用时，最好在

仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。

4）仪表在特别炎热、寒冷的地方使用，即周围环境温度有可能超出

仪表的工作要求时，最好在液位仪周围加设防高、低温装置。

6

4.4.3 继电器吸合逻辑的编辑

超声波液位差计能提供2路开关量输出信号，

用户可以根据现场设备的要求进行控制逻辑的编辑。控制逻辑的

编辑、说明比较复杂，用户在设置过程中，如果遇到问题，请和

厂家电话联系（电话号码见本说明书的最后一页）。

仪表的继电器输出有功率限制，不能直接用来控制电机

电源的开和关，切记！

- 第一路开关量输出的设置步骤：

Mode－>显示Level菜单，按两下▼－>显示Relay菜单，

按OK－>显示Relay1菜单，按OK－>显示Level菜单，

按▲/▼键选择第一路开关量输出逻辑是根据探头1的

液位 Level还是液位差Dist，选择好后按OK－>输入

继电器1吸合逻辑，按Mode－>退回Relay1菜单，按Mode－>

回到Relay菜单，按Mode－>显示Exit菜单，按OK－>仪表

保存数据并复位	。

- 第二路开关量输出的设置步骤：

Mode－>显示Level菜单，按两下▼－>显示Relay菜单，

按OK－>显示Relay1菜单，按▼－>显示Relay2菜单，按OK－>

显示Level菜单，按▲/▼键选择第二路开关量输出逻辑是

根据探头2的液位 Level还是液位差Dist，选择好后按OK－>

输入继电器2吸合逻辑，按Mode－>退回Relay2菜单，按Mode－>

回到Relay菜单，按Mode－>显示Exit菜单，按OK－>仪表保存

数据并复位。

继电器逻辑编写的说明：

继电器逻辑编写界面如下图所示：

15

2、技术指标及选型代码

测量范围： 0～15m

盲 区： 0.25m～0.6m

测距精度： 0.2%

测距分辨率： 1mm

压 力： 常压

仪表显示： 自带LCD显示液位和液位差值

模拟输出： 2路4～20mA

数字输出： RS485、Modbus协议或定制协议

供电电压： DC24V/AC220V，防雷装置内置

环境温度： －20℃ ～ ＋60℃

防护等级： IP65

4

例如：

- >1.00 N：表示继电器在液位大于1m时吸合，小于1m时

开启；

- >4.00 & < 8.00：表示继电器在液位4～8m时吸合，液位

小于4m或大于8m时开启；

- <1.00 | > 4.00：表示继电器在液位小于1m或大于4m时

吸合，液位在1～4m时开启；

- <1.00 ^  > 4.00：表示继电器在液位小于1m时吸合，大于

4m时开启（用于单泵进水）；

- >4.00 ^  <1.00：表示继电器在液位大于4m时吸合，小于

1m时开启（用于单泵排水）；

4.4.4 探头高度的标定

如果现场没法测量液位的话，可以使用本菜单进行仪表的标定。

如果已经使用Level进行了液位标定，本菜单不要使用。

探头高度标定步骤如下：（如何测量探头高度，详见4.1节的图片）

- 标定探头1安装高度的步骤：

Mode－>显示Level菜单，按三下▼－>显示TH菜单，按

OK－>显示Sense1菜单，按OK－>输入探头1的安装高度

TH1（单位米），按Mode－>回到TH菜单，按Mode－>

显示Exit菜单，按OK－>仪表保存数据并复位	。

- 标定探头2安装高度的步骤：

Mode－>显示Level菜单，按三下▼－>显示TH菜单，按

OK－>显示Sense1菜单，按▼－>显示Sense2菜单，按

OK－>输入探头2的安装高度TH2（单位米），按Mode－>

回到TH菜单，按Mode－>显示Exit菜单，按OK－>仪表

保存数据并复位。

17

本公司不对基于合同、民事或任何其它法律理论的任何直接、间

接、特殊、意外或后果性损失或损害负责。

版权所有

本公司在全球范围内保留所有专利。未经本公司的事先书面许可，

本仪表的任何部分包括源代码，不得以任何形式或电子、电磁、光学、

人工或其它的任何方式，复制、传输、转录或翻译成任何一种语言或

计算机语言。

未经本公司的事先书面许可，本手册的全部或部分不得复制、影

印、转载、翻译或传输到任何电子或可机读媒体上。

此处产品上显示的名称和标志是本公司的注册商标或商标。此处

引用的所有其它商标、商品名称或公司名称仅用于标识目的，是其各

自所有者的财产。

- 2