KS-300多参数水质监测仪

用户手册

目录

一、 工作原理	3

二、 仪器操作	4

1. 主界面	4

2. 通道设置	5

3. 通道转换	6

4. 历史数据	6

5. 历史曲线	7

6. 写入设置	7

7. 数据输出	8

三、 通讯协议	9

1. 通讯说明	9

2. 通讯参数	9

3. 通讯地址	9

四、 注意事项	10

1. 质量保证	10

2. 配件和备件	10

3. 售后服务承诺	10

## 工作原理

多参数水质监测仪可与采用485接口的各类传感器配套使用，实时显示测量值和电极状态，广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、自来水厂、工业过程、水产养殖等行业。

该仪器将读取到的传感器测量数据显示在液晶屏上，可储存60天的测试数据。目前该终端可以同时接入常规传感器和湿法化学传感器，最多同时接入5支传感器，如有接入更多传感器的需求，可以后续添加。

具体参数如下表所示：

| 硬件参数 | 显示屏 4.3” TFT液晶屏 |
| --- | --- |
| 色彩 | 24 位 |
| 背光 | LED |
| LCD 寿命 | 50000 小时 |
| 触摸屏 | 4 线工业电阻触摸屏 |
| 电气规格 | 额定功率 < 5W |
| 额定电压 | DC24V，可工作范围 DC 9V~28V |
| 电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
| 允许失电 | < 5mS |
| CE & fCC | 符合 EN55022， EN55024 ,PART15标准 |
| 环境要求 | 工作温度 |
| 存储温度 | -10~60℃ |
| 防紫外线 | 禁止在强紫外线环境下工作（比如阳光直射） |
| 抗震性 | 10~25Hz（X、 Y、 Z 方向 2G/30 分钟） |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 机械指标 | 防护等级前面板符合 IP65 |

输入接线端子如下图所示：

具体端口定义如下表：

| 端口号 | 端口定义 |
| --- | --- |
| 1 | 电源端口(接线柱定义：1、电源+ 2、电源-) |
| 2-6 | 传感器接口（接线柱定义：1、电源+ 2、电源- 3、485A 4、485B ） |

输出接线端子如下图所示：

具体端口定义如下表：

| 端口号 | 端口定义 |
| --- | --- |
| 1 | 以太网口（如需此端口订货时需注明） |
| 2 | USB口（可用于下载历史数据） |
| 3 | 232输出串口 |

## 仪器操作

## 主界面

通电默认进入“主界面”，主界面显示如图 2.1.1 所示：

- 主页面用于展示所有通道实际监测值、以及通道启停用状态（对应通道左上角显示图标为绿色时表示为启用，为红色时为停用）、通信状态（对应通道右上角显示图标为绿色时表示为通信成功，为红色时为通信失败）、通道名称以及测量值值单位等。

- 主页面右上角显示当前的日期、时间等信息。

图2.1.1 主界面

## 通道设置

从主页面点击“通道设置”按钮可设置每个传感器的通讯地址、以及传感器监测地址的地址区、寄存器地址、传感器的数据格式、传感器的名称、以及传感器的数据单位、通道启停用、以及传感器的波特率、数据位、停止位、校验位，以上设置完成后点击“设置完成”按钮将设置参数写入。

- 通道设置：按模拟设置展示，界面显示如图2.2.1；

图2.2.1 通道设置界面

## 通道转换

点击“通道转换”按钮进入通道转换界面，此界面可将读取传感器追转换为实际显示值，如读取PH值范围为0-1400需要转换为0.00-14.00，如无需转换选择停用即可。

如图 2.3.1：

图2.3.1通道转换页面

## 历史数据

点击“历史数据”按钮进入历史数据界面，此界面可查看所有通道历史数据。

图2.4.1 历史数据界面

点击“”按钮可将历史数据删除，点击“”按钮可通过USB口将所有历史数据下载至U盘中，点击“”按钮可刷新历史数据。

## 历史曲线

点击“历史曲线”按钮进入历史曲线界面，此界面可查看所有通道历史曲线。

如图2.5.1所示

图2.5.1 历史曲线界面

## 写入设置

点击“写入设置”按钮进入写入设置界面，用于手动读取/设置传感器相应寄存器地址的数据，及获得当前地址对应传感器的状态，界面如图2.6.1所示。

图2.6.1 历史曲线界面

- 选择对应的通道然后，设定操作模式，如是手动模式，只需设置对应地址区、寄存器地址、数据格式、读/写设置，设置完成后。如是读取模式，点击设置地址后的“操作一次”按钮后系统会将读取的数据显示到“读/写数据”框内。如是写入模式，需将需要写入的数据输入到“读/写数据”框中，输入完成后点击设置地址后的“操作一次”按钮后系统会将数据写入传感器中。

- 如是自动模式，只需设置对应地址区、寄存器地址、数据格式、读/写设置、启停用，设置完成后点击自动操作启停用的按钮，选择到“启动读写”，系统会自动判断地址1-4是否启用，如启用系统会自动判断为读取还是写入，如是读取系统会将读取的数据显示到“读/写数据”框内，

## 数据输出

本系统系统可将采集的数据，通过232串口MODBUS RTU通信传输至其他地方。在主界面点击“数据输出”按钮，可设置MODBUS RTU通信参数，通信地址、波特率、数据位、停止位、校验位等。设置完成后需要点击“设置完成”按钮将参数写入。

如图2.7.1.

图2.5.1 流程控制

## 通讯协议

## 通讯说明

支持标准 Modbus 通讯协议，采用 RTU 通信格式，由上位机发送一个命令给多功能终端，多功能终端回送一个应答信号，这样便实现了多功能终端非主动参与情况下的通信。

## 通讯参数

出厂默认的通讯参数：

波特率：9600；

数据位：8；

停止位：1；

校验位：NONE

## 通讯地址

40001  通道1测量值    32位浮点型    读写

40003  通道2测量值    32位浮点型    读写

40005  通道3测量值    32位浮点型    读写

40007  通道4测量值    32位浮点型    读写

40009  通道5测量值    32位浮点型    读写

## 注意事项

- 避免进水和阳光暴晒。

- 避免强电磁干扰

- 避免强腐蚀性气体

- 避免晃动和摔击

- 设备运行时，请不要用手触摸裸露的金属接线端子，维护维修前必须断电

- 尽可能使用接地故障断路器；

- 在连接操作条件下将操作单元接地。

- 触摸屏为易碎品，勿用尖锐物品划触摸屏。

- 不使用时，请关闭电源。

### 质量保证

- 供货方质检部门应建立规范的检验规程，具备先进完善的检测设备和手段，并严格按照规程检验，对产品做72小时老化实验、稳定性实验，不让一台不合格产品出厂。

- 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回，所有产生的费用由供货方承担。检验标准参考供货方提供的产品说明。

- 收货方要求供货方能够保证货源数量、出货速度。

### 配件和备件

此产品包括：

- KS-300多功能终端1台

- 说明书1份

- 合格证1张

### 售后服务承诺

本公司提供自销售日起一年内的本机售后保证，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自负，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器的损坏。